## 툴 수정 전
번호 | 카테고리 | 툴 이름 | 역할 | 파라미터 | 파라미터 설명
1 | 스테이지 관련 | move_stage | 스테이지 절대 위치(mm)로 이동 | x, y, z | • x (number, 필수) — X축 위치 (mm, 0~75.3) • y (number, 필수) — Y축 위치 (mm, 0~50.2) • z (number, 선택) — Z축 위치 (mm, -1.0~1.0)
2 |  | get_stage_position | 현재 스테이지 X, Y, Z 위치(mm) 조회 | (없음) | 입력 파라미터 없음
3 |  | move_stage_relative | 현재 위치 기준 스테이지 상대위치로 이동 | dx, dy, dz | • dx (number, 선택) — X 방향 변위 (mm) • dy (number, 선택) — Y 방향 변위 (mm) • dz (number, 선택) — Z 방향 변위 (mm)
4 |  | get_stage_speed | 현재 스테이지 이동 속도(mm/s) 조회 x_speed_mm_s, y_speed_mm_s, z_speed_mm_s 필드 반환 | (없음) | 입력 파라미터 없음
5 |  | set_stage_speed | 스테이지 이동 속도 설정. X/Y 최대 5.0 mm/s, Z 최대 0.1 mm/s. 특정 축 속도를 생략하면 해당 축의 현재 속도가 유지 | x_speed_mm_s, y_speed_mm_s, z_speed_mm_s | • x_speed_mm_s (number, 선택) — X축 이동 속도 (mm/s, 최대 5.0) • y_speed_mm_s (number, 선택) — Y축 이동 속도 (mm/s, 최대 5.0) • z_speed_mm_s (number, 선택) — Z축 이동 속도 (mm/s, 최대 0.1)
6 | 레이저 제어 | laser_on | 레이저 켜기 | (없음) | 입력 파라미터 없음
7 |  | laser_off | 레이저 끄기 | (없음) | 입력 파라미터 없음
8 |  | set_laser_power | 레이저 파워 0.004~100 % 범위로 설정 | percent | • percent (number, 필수) — 파워 퍼센트(투과율 %). 0.004~100 사이 실수값. 예: 1, 2.5, 40, 100. · 범위 0.004~100
9 |  | get_laser_status | 현재 레이저 상태 조회: 켜짐 여부(is_on), 마지막으로 설정된 파워(power_percent, %). | (없음) | 입력 파라미터 없음
10 |  | set_guide_beam_mode | 레이저 가이드빔 상태로 전환 | (없음) | 입력 파라미터 없음
11 | 스펙트럼 획득 | acquire_spectrum | 현재 위치에서 라만 스펙트럼을 획득 촬영 모드: Single / Accumulate / Kinetic(연속적 시계열). 레이저 ON → 파워 안정화 → CCD 획득 → 레이저 OFF 흐름 자동 처리. | exposure, power, stabilize_sec, acq_mode, num_accumulations, kinetic_count, kinetic_cycle_time, read_mode, hbin, single_track_center, single_track_width, trigger_mode | • exposure (number, 선택) — CCD 노출 시간(초). 기본값 0.2 • power (number, 선택) — 레이저 파워(투과율 %). 0.004~100 사이 실수값. 기본값 40. • stabilize_sec (number, 선택) — 레이저 ON 후 파워 안정화 대기 시간(초). 기본값 0.5 • acq_mode (string, 선택) — CCD 획득 모드. 'single': 단일 촬영(기본값). 'accumulate': num_accumulations회 촬영을 합산 'kinetic': kinetic_count 프레임을 연속 획득 → 시계열 분석 • num_accumulations (integer, 선택) — accumulate/kinetic 모드에서 프레임당 누적 횟수, 1 이상 • kinetic_count (integer, 선택) — kinetic 모드에서 획득할 총 프레임 수. 기본값 1. · 1 이상 • kinetic_cycle_time (number, 선택) — kinetic 모드의 프레임 간격(초). 생략하면 SDK가 최솟값을 자동 계산. • read_mode (string, 선택) — CCD 읽기 모드 'fvb': Full Vertical Binning — 모든 행 합산, 1D 스펙트럼(기본값) 'single_track': 특정 트랙 읽기 • hbin (integer, 선택) — vertical 비닝 픽셀 수. 기본값 1. · 1 이상 • single_track_center (integer, 선택) — read_mode='single_track'일 때 중심 픽셀 행 번호. • single_track_width (integer, 선택) — read_mode='single_track'일 때 트랙 폭(픽셀). 기본값 1. · 1 이상 • trigger_mode (string, 선택) — CCD 트리거 모드. 기본값 'internal' internal/external/external_start/external_exposure/external_fvb_em/software
12 | CCD 파라미터 설정 | get_ccd_info | 현재 CCD 모든 설정값, 상태 조회 온도, 냉각 상태, 노출 시간, 획득 모드, 읽기 모드, 게인, 시프트 속도, 픽셀 수 등 | (없음)
13 |  | set_ccd_exposure | CCD 노출 시간(초) 설정 | exposure_time | • exposure_time (number, 필수) — 노출 시간 [초]. 예: 0.1, 0.5, 1.0
14 |  | set_ccd_acquisition_mode | CCD 획득 모드 설정 'single': 단일 촬영. 'accumulate': num_accumulations회 촬영 후 합산. 'kinetic': num_kinetics 프레임을 연속 획득. 'run_till_abort': 중단 명령 전까지 연속 획득. | mode, num_accumulations, num_kinetics | • mode (string, 필수) — 획득 모드 · 값: single/accumulate/kinetic/run_till_abort • num_accumulations (integer, 선택) — 누적 횟수(accumulate/kinetic 모드에서 사용). 기본값 1 • num_kinetics (integer, 선택) — 획득할 총 프레임 수(kinetic 모드에서 사용)
15 |  | set_ccd_trigger_mode | CCD 트리거 모드 설정. 'internal': 소프트웨어로 획득 시작(기본값). 'external': 외부 TTL 신호로 획득 시작. 'external_start': 외부 트리거로 시작 후 내부 타이밍. 'external_exposure': 외부 TTL이 HIGH인 동안 노출. 'software': SendSoftwareTrigger 사용. | mode | • mode (string, 필수) — 값: internal/external/external_start/external_exposure/software
16 |  | set_ccd_read_mode | CCD 읽기(readout) 모드 설정. 'fvb': Full Vertical Binning — 모든 행을 합산해 1D 스펙트럼(기본값). 'single_track': 특정 수직 행만 읽기(center 파라미터 필수). 'image': 전체 2D 이미지 또는 ROI. | mode, hbin, center, width | • mode (string, 필수) — 읽기 모드 · 값: fvb/single_track/image • hbin (integer, 선택) — 수평 비닝 계수(기본값 1 = 비닝 없음) • center (integer, 선택) — single_track 모드에서 읽을 중심 행 번호(1부터 시작). single_track 모드 사용 시 반드시 지정. 예: 256 • width (integer, 선택) — single_track 모드에서 읽을 행 수(기본값 1)
17 |  | set_mcp_gain | iStar ICCD 카메라 MCP(Micro-Channel Plate) 게인 설정. 허용 범위는 get_mcp_gain_range()으로 확인 | gain | • gain (integer, 필수) — 설정할 MCP 게인 값
18 |  | get_mcp_gain_range | iStar ICCD 카메라의 허용 MCP 게인 범위(min, max) 반환 | (없음) | 입력 파라미터 없음
19 |  | set_ccd_preamp_gain | 프리앰프 게인 인덱스 설정. 사용 가능한 게인 목록: get_ccd_info()의 preamp_gains_available 참고 | index | • index (integer, 필수) — 프리앰프 게인 인덱스(0부터 시작). 일반적으로 0~2 범위
20 |  | set_ccd_em_gain | EM(Electron Multiplication) 게인 설정 | gain | • gain (integer, 필수) — EM 게인 값. get_ccd_info()의 em_gain_range 범위 내
21 |  | set_ccd_output_amp | 0 = EMCCD 증폭기(EM 게인 사용). 1 = 일반(Conventional) 증폭기(EM 비활성, 저노이즈). | amp | • amp (integer, 필수) — 증폭기 선택: 0(EM) 또는 1(Conventional) · 값: 0/1
22 |  | set_ccd_shift_speeds | 수직(VS)·수평(HS) 픽셀 시프트 속도 설정. VS: 인덱스가 클수록 느리지만 전하 전송 노이즈가 감소. HS: 인덱스가 클수록 느리지만 읽기 노이즈가 감소. | vs_index, hs_index | • vs_index (integer, 선택) — 수직 시프트 속도 인덱스 • hs_index (integer, 선택) — 수평 시프트 속도 인덱스
23 |  | set_ccd_temperature | CCD 냉각 목표 온도(°C)를 설정 | temp | • temp (integer, 필수) — 목표 온도 [°C]. 예: -40, -60, -80
24 |  | set_ccd_cooler | CCD 펠티어 쿨러를 켜거나(true) 끔(false) | on | • on (boolean, 필수) — true = 쿨러 ON, false = 쿨러 OFF
25 |  | set_ccd_shutter | CCD 셔터 모드 설정. 'auto' — 획득 중 자동 개폐 'open' — 강제 열림 'close' — 강제 닫힘 | mode | • mode (string, 필수) — 셔터 모드 · 값: auto/open/close
26 |  | set_ccd_image_flip | 획득 이미지의 수평/수직 반전 설정 | hflip, vflip | • hflip (boolean, 필수) — true = 수평 반전(좌우) • vflip (boolean, 필수) — true = 수직 반전(상하)
27 | 하드웨어 연결 | reconnect_hardware | 하드웨어 구성요소가 응답하지 않거나 멈췄을 때 연결 끊고 재초기화 | component | • component (string, 선택) — 재연결할 구성요소. 기본값 'all'. · 값: stage/ccd/camera/laser/all
28 | 카메라 관련 | set_camera_exposure | 카메라(TUCam) 노출 시간(ms) 설정 | ms | • ms (number, 필수) — 노출 시간 [ms]. 예: 10.0, 50.0, 100.0
29 |  | set_camera_auto_exposure | 카메라 자동 노출을 켜거나(true) 끔(false). | enabled | • enabled (boolean, 필수) — true = 자동 노출 ON, false = 수동 노출
30 |  | capture_camera_frame | 카메라에서 최신 단일 프레임을 캡처해 shape, 강도 통계, 선명도 점수(sharpness_score, 라플라시안 분산) 반환 | (없음) | 입력 파라미터 없음
31 |  | analyze_microscope_image | TuCam 카메라의 현재 화면을 캡처해서, 샘플 위치 확인, 대상 식별, 이물질 탐지 등 시각적 판단이 필요할 때 사용. 스트리밍이 활성화되어 있어야 함. 반환값에는 픽셀 좌표도 포함(move_to_pixel 사용해서 픽셀좌표 변환 후 이동 필요) | question | • question (string, 선택) — 이미지에서 확인하고 싶은 내용. 예: '샘플 위치와 밝기를 설명해줘'
32 |  | move_to_pixel | 카메라 이미지 내 픽셀 좌표(pixel_x, pixel_y)를 스테이지 mm 좌표로 변환해 그 위치로 이동 | pixel_x, pixel_y | • pixel_x (integer, 필수) — 이미지 X 픽셀 좌표 (0~1060) • pixel_y (integer, 필수) — 이미지 Y 픽셀 좌표 (0~800)
33 | 카메라 스트리밍 관련 | start_camera_stream | 카메라 스트리밍 시작 | (없음) | 입력 파라미터 없음
34 |  | stop_camera_stream | 카메라 스트리밍 중지 | (없음) | 입력 파라미터 없음
35 | 오토포커스 | run_autofocus | 가이드빔 면적 기반 오토포커스 | initial_z, step_size, min_step, max_steps | • initial_z (number, 선택) — 탐색 시작 Z 위치(mm). 생략하면 현재 Z 유지 • step_size (number, 선택) — 초기 Z 스텝 크기(mm). 기본값 0.030 (30 um) • min_step (number, 선택) — 최소 스텝 크기(mm) — 이 값 미만이면 탐색 종료. 기본값 0.001 (1 um) • max_steps (integer, 선택) — 최대 스텝 수 — 초과 시 강제 종료. 기본값 100
36 | 그리드 매핑 | preview_grid_scan | 행x열 그리드 매핑할 좌표를 미리보기로 반환 반환 후 사용자에게 확인 받고 run_grid_scan으로 실제 스캔 시작 | rows, cols, spacing_mm, center_x, center_y | • rows (integer, 필수) — 수직으로 쌓인 그리드 지점 수 = 그리드 높이(스테이지 Y축), 1 이상 정수. 예: rows=3 → 3개 높이. • cols (integer, 필수) — 수평으로 나란한 그리드 지점 수 = 그리드 너비(스테이지 X축), 1 이상 정수. 예: cols=2 → 2개 너비. • spacing_mm (number, 필수) — 인접 지점 간 거리(mm), 0 초과 • center_x (number, 선택) — 그리드 중심 X(mm). 기본은 현재 스테이지 X • center_y (number, 선택) — 그리드 중심 Y(mm). 기본은 현재 스테이지 Y
37 |  | run_grid_scan | 행x열 그리드 매핑을 실행 각 지점마다 스테이지를 이동하고, 선택적으로 오토포커스, 스펙트럼 1개를 획득(위치 태그와 함께) 자동 저장. 지점마다 요약 정보(강도 min/max/mean, 32개 지점 이하일 때는 지점별 데이터)을 반환 | rows, cols, spacing_mm, center_x, center_y, autofocus, exposure, power | • rows (integer, 필수) — 수직으로 쌓인 그리드 지점 수 = 그리드 높이(스테이지 Y축), 1 이상 정수. 예: rows=3 → 3개 높이. 승인된 미리보기와 일치해야 함. • cols (integer, 필수) — 수평으로 나란한 그리드 지점 수 = 그리드 너비(스테이지 X축), 1 이상 정수. 예: cols=2 → 2개 너비. 승인된 미리보기와 일치해야 함. • spacing_mm (number, 필수) — 인접 지점 간 거리(mm), 0 초과 • center_x (number, 선택) — 그리드 중심 X(mm). 기본은 현재 스테이지 X • center_y (number, 선택) — 그리드 중심 Y(mm). 기본은 현재 스테이지 Y • autofocus (string, 선택) — 오토포커스 전략. 'each' = 모든 지점에서 오토포커스(가장 정확, 가장 느림). 'center' = 그리드 중심에서 한 번만 오토포커스 후 그 Z 재사용(빠름, 평탄 샘플용). 'none' = 오토포커스 없음, 현재 Z 유지. 기본값 'each'. · 값: each/center/none • exposure (number, 선택) — 지점당 노출 시간(초). 기본값 0.2 • power (number, 선택) — 지점당 레이저 파워(%). 기본값 40
38 | 데이터 저장/로드 | save_spectrum | 스펙트럼 강도 행렬을 CSV 파일로 저장. | data, filename, raman_shift, wavelength_nm, metadata | • data (array<number>, 필수) — 강도 배열 • filename (string, 필수) — 저장할 파일명(.csv 확장자는 선택). 예: 'polystyrene_01' • raman_shift (array<number>, 선택) — 라만 시프트 축 [cm-1] • wavelength_nm (array<number>, 선택) — 파장 축 [nm] • metadata (object, 선택) — 추가 메타데이터(노출 시간, 파워 등). 같은 이름의 .json으로 저장됨
39 |  | load_spectrum | 저장된 스펙트럼 CSV 파일 불러옴. | filename | • filename (string, 필수) — 파일명 또는 경로. 예: 'polystyrene_01' 또는 'polystyrene_01.csv'
40 | 세션 관리 | create_session | 새 실험 세션 디렉터리를 생성 | session_id | • session_id (string, 필수) — 세션 식별자. 예: 'EXP_001'
41 |  | save_point_data | 실험 세션의 특정 측정 지점에 스펙트럼/위치 데이터를 저장. | session_id, point_id, spectrum_data, raman_shift, position | • session_id (string, 필수) — 세션 ID. 예: 'EXP_001' • point_id (string, 필수) — 지점 식별자. 예: 'P001' • spectrum_data (array<number>, 선택) — 강도 배열 • raman_shift (array<number>, 선택) — 라만 시프트 축 [cm-1] • position (object, 선택) — 스테이지 위치 {'x': ..., 'y': ..., 'z': ...}
42 | 배경 제거 | apply_background_subtraction | 반복 다항식 배경 제거라는 방법을 사용해 라만 스펙트럼의 형광 배경을 제거 | poly_order, max_iterations, threshold, source, version_label, save_result | • poly_order (integer, 선택) — 다항식 차수(2~10). 기본값 5. 낮을수록 매끄러운 배경, 높을수록 더 복잡한 배경을 추정. · 범위 2~10 • max_iterations (integer, 선택) — 최대 반복 횟수(10~500). 기본값 100. · 범위 10~500 • threshold (number, 선택) — 수렴 기준 — 반복 간 배경 곡선의 상대 L2 변화량(0.001~1.0). 기본값 0.001. 작을수록 더 엄격한 수렴. · 범위 0.001~1.0 • source (string, 선택) — 배경 제거 대상 소스 스펙트럼. 'last': 가장 최근 acquire_spectrum() 결과 사용(기본값). 그 외: 파일 경로(JSON 또는 CSV, data/ 기준 상대 경로 허용). • version_label (string, 선택) — 이 결과에 붙일 버전 이름. 예: 'v1_poly5', 'v2_poly7'. 같은 이름으로 다시 호출하면 덮어씀. 기본값 'default'. • save_result (boolean, 선택) — True이면 보정된 스펙트럼을 data/ 디렉터리에 CSV로 저장. 기본값 false.
43 |  | list_bg_versions | 저장된 모든 배경 제거 결과 버전을 파라미터 및 주요 통계와 함께 반환 데이터 배열은 포함되지 않음(데이터 배열 전체 필요 시 get_bg_version) | (없음) | 입력 파라미터 없음
44 |  | get_bg_version | 특정 배경 제거 결과 버전의 전체 데이터(보정된 스펙트럼, 배경 곡선, 라만 시프트 축)를 반환 | version_label | • version_label (string, 필수) — 조회할 버전 이름. 예: 'v1_poly5'
45 | 결과 관리/집계/분석 | list_results | acquire_spectrum이 자동 저장한 측정 결과 목록 조회 | date | • date (string, 선택) — 조회할 날짜 'YYYY-MM-DD'. 생략하면 오늘.
46 |  | combine_spectra | 저장된 여러 측정 스펙트럼을 하나의 그리드 이미지로 합쳐 렌더링. 각 셀 제목: 저장 시 자동 생성된 제목(스캔 좌표, 파워, 노출) 그대로 사용 | date, names, max_cols | • date (string, 선택) — 대상 날짜 'YYYY-MM-DD'. 생략하면 오늘. • names (array<string>, 선택) — 합칠 측정 base 목록(list_results로 확인). 생략하면 해당 날짜 전체. • max_cols (integer, 선택) — 그리드 열 수. 기본값 4. · 1 이상
47 |  | aggregate_spectra_csv | 저장된 여러 측정을 요약하는 CSV 생성 | date, names | • date (string, 선택) — 대상 날짜 'YYYY-MM-DD'. 생략하면 오늘. • names (array<string>, 선택) — 정리할 측정 base 목록. 생략하면 해당 날짜 전체.
48 |  | capture_scene | 현재 현미경(카메라) 화면 저장. 스테이지 위치, 현재 카메라 이미지의 스테이지 좌표 범위(extent)도 저장. | (없음) | 입력 파라미터 없음
49 |  | web_search | 외부 검색으로 검색 결과(제목, URL, 요약) 조회. Duckduckgo 사용 | query, max_results | • query (string, 필수) — 검색어. 예: 'raman baseline correction asymmetric least squares' • max_results (integer, 선택) — 가져올 결과 수(1~10). 기본값 5. · 범위 1~10
50 |  | run_analysis | 저장된 측정데이터, 첨부한 데이터에 대해 직접 에이전트가 분석 코드를 만들어 분석 수행 | code, date, names, file_ids, title | • code (string, 필수) — 실행할 파이썬 분석 코드. spectra, np, plt를 직접 사용. 예: 각 스펙트럼의 피크 강도를 계산해 (x,y) 산점도로 피크 맵을 그리기. • date (string, 선택) — 분석할 측정 날짜 'YYYY-MM-DD'. 생략하면 오늘. • names (array<string>, 선택) — 분석할 측정 base 목록(list_results로 확인). 생략하면 해당 날짜 전체. • file_ids (array<string>, 선택) — `files` 변수로 불러올 첨부 파일의 file_id(list_uploaded_files에서 획득). 생략하면 첨부 파일을 불러오지 않음. • title (string, 선택) — 결과 figure에 붙일 제목.
51 |  | bundle_results | 저장된 측정 파일(png/csv/json)을 하나의 zip으로 묶어 다운로드 링크를 제공 | date, names | • date (string, 선택) — 대상 날짜 'YYYY-MM-DD'. 생략하면 오늘. • names (array<string>, 선택) — 묶을 측정 base 목록. 생략하면 해당 날짜 전체.

## 툴 수정 후
번호 | 카테고리 | 툴 이름 | 역할 | 파라미터 | 파라미터 설명 | 구버전 대비 (스키마) | 파라미터 변경 (구 → 신) | 설명 변경 | 스키마 비고 · 사유 | 구현 변경 (함수 본문) | 장비 락 _serialized | 구현 변경 요지
1 | 스테이지 제어 | move_stage | 스테이지를 절대 좌표(mm)로 이동. 범위를 벗어나면 클리핑이 아니라 거부하므로, 보고된 위치는 항상 실제 위치다. | x, y, z | · x (number, 필수) 0~75.7431 — X축 절대 위치 · y (number, 필수) 0~50.4945 — Y축 절대 위치 · z (number, 선택) -1.0~1.0 — Z축 절대 위치. 생략하면 현재 Z 유지 | 파라미터 변경 | [변경] x: number / 필수 → number / 0~75.7431 / 필수 [변경] y: number / 필수 → number / 0~50.4945 / 필수 [변경] z: number / 선택 → number / -1.0~1.0 / 선택 | O | — | 본문 변경 | O | 목표 좌표 사전검증(_check_stage_target)을 거침 — 범위를 벗어나면 클리핑이 아니라 거부.
2 |  | get_stage_position | 현재 X·Y·Z 위치(mm) 조회. 이동 툴이 결과 위치를 이미 돌려주므로 이동 직후에는 부를 필요 없다. | (없음) | 입력 파라미터 없음 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | —
3 |  | move_stage_relative | 현재 위치 기준 상대 이동(mm). 이동 후 목표를 먼저 계산해 move_stage와 동일한 범위 검증을 적용한다. | dx, dy, dz | · dx (number, 선택) — X 방향 변위 · dy (number, 선택) — Y 방향 변위 · dz (number, 선택) — Z 방향 변위 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | O | 장비 직렬화 락(_serialized) 적용. 본문은 공용 헬퍼(_ccd_ready / _stage_unavailable 등)로 정리.
4 |  | get_stage_speed | 현재 이동 속도(mm/s) 조회. x/y/z_speed_mm_s 반환. | (없음) | 입력 파라미터 없음 | 변경 없음 | — | — | — | 본문 변경 | —
5 |  | set_stage_speed | 이동 속도 설정. 상한 초과값은 클리핑하고 실제 적용될 값을 보고하며, 잘린 축은 clipped로 알린다. 생략한 축은 기존 속도 유지. | x_speed_mm_s, y_speed_mm_s, z_speed_mm_s | · x_speed_mm_s (number, 선택) — X축 속도 (상한 5.0) · y_speed_mm_s (number, 선택) — Y축 속도 (상한 5.0) · z_speed_mm_s (number, 선택) — Z축 속도 (상한 0.1 — 대물렌즈 충돌 방지) | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | O | 기존: 클리핑하기 전의 요청값 반환. 현재: 실제 적용될 값 및 잘린 축을 clipped로 알림
6 |  | move_to_pixel | 카메라 화면의 픽셀 좌표를 스테이지 mm로 변환해 이동. 화면 중심 = 현재 스테이지 위치. 영상 툴 3개가 모두 같은 좌표계를 돌려준다. | pixel_x, pixel_y | · pixel_x (integer, 필수) — 이미지 X 픽셀 좌표 · pixel_y (integer, 필수) — 이미지 Y 픽셀 좌표 | 변경 없음 | — | — | — | 본문 변경 | O | 장비 직렬화 락(_serialized) 적용. 본문은 공용 헬퍼(_ccd_ready / _stage_unavailable 등)로 정리.
7 | 레이저 제어 | laser_on | 레이저 발진 시작. 어느 빔이 나가는지는 파워 적용 여부에 달렸다 — 무장 상태면 측정빔, 아니면 가이드빔만 나간다. 응답의 beam 필드를 반드시 확인할 것(가이드빔 ON은 라만 신호가 없다). | (없음) | 입력 파라미터 없음 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | O | 장비 직렬화 락(_serialized) 적용. 본문은 공용 헬퍼(_ccd_ready / _stage_unavailable 등)로 정리.
8 |  | laser_off | 발진 정지. ND 필터 위치(=파워 설정)는 유지되므로 다시 켜면 같은 측정빔이 나간다. acquire_spectrum 뒤에는 부를 필요 없다(항상 자동으로 끈다). | (없음) | 입력 파라미터 없음 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | O | SSPW 0 의 ACK 를 못 받으면 ok=True 로 거짓 보고하지 않고(기존앤 바로 ok=true), ND 를 차단 위치로 한 번 더 옮긴 뒤(혹시 모를 손상 방지) ok=False + laser_off_unconfirmed 로 올림
9 |  | set_laser_power | 레이저를 쏘지 않고 파워만 설정(ND 필터 이동 = 측정빔 무장). 범위 밖 값은 조용히 클램핑하지 않고 거부한다. | percent | · percent (number, 필수) — ND 필터 투과율 %. 0.004~100 실수 | 파라미터 변경 | [변경] percent: number / 0.004~100 / 필수 → number / 필수 | O | — | 본문 변경 | O
10 |  | get_laser_status | 발진 여부(is_on), 파워(%), 그리고 power_armed(그 파워가 실제로 광학계에 적용됐는가) 조회. power_pct만 보면 가이드빔 모드에서도 값이 남아 있어 오판한다. | (없음) | 입력 파라미터 없음 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | — | 레이저 상태 조회 로직(레이저 파워 및 켜고 꺼짐 조회) 강화
11 |  | set_guide_beam_mode | 가이드빔 대기 상태로 전환. 빔 스플리터를 대기 위치로, ND 필터를 메인빔 차단 위치로 옮긴다. 시편 정렬·초점 확인용. | (없음) | 입력 파라미터 없음 | 변경 없음 | — | — | — | 본문 동일 (락만 추가) | O
12 | 스펙트럼 획득 | acquire_spectrum | 현재 위치에서 라만 스펙트럼 획득. 파워 적용 → 레이저 ON → 안정화 → CCD 취득 → 레이저 OFF(실패해도 보장)를 원자적으로 수행한다. 모든 인자는 선택이며 생략 = 현재 장비 설정 유지이므로 set_ccd_* 로 미리 걸어 둔 값이 존중된다. 반환하는 노출·파워·누적 횟수는 요청값이 아니라 장비에서 읽은 실제 적용값이다. | exposure, power, stabilize_sec, acq_mode, num_accumulations, kinetic_count, kinetic_cycle_time, read_mode, hbin, single_track_center, single_track_width, trigger_mode, shutter | · exposure (number, 선택) — CCD 노출 시간(초). 생략 시 현재 노출 유지 · power (number, 선택) 0.004~100 — 레이저 파워(투과율 %). 생략 시 마지막 설정값 재적용(한 번도 없으면 40) · stabilize_sec (number, 선택) — 레이저 ON 후 안정화 대기(초). 기본 0.5 · acq_mode (string, 선택) ['single', 'accumulate', 'kinetic'] — 취득 모드. single=1회, accumulate=누적 합산(고 SNR), kinetic=연속 프레임(시계열). 생략 시 현재 모드 유지 · num_accumulations (integer, 선택) 1~ — accumulate/kinetic 모드의 프레임당 누적 횟수 · kinetic_count (integer, 선택) 1~ — kinetic 모드에서 획득할 총 프레임 수 · kinetic_cycle_time (number, 선택) — kinetic 프레임 간격(초). 생략 시 SDK가 최솟값 자동 계산 · read_mode (string, 선택) ['fvb', 'single_track'] — 읽기 모드. fvb=전 행 합산 1D 스펙트럼, single_track=특정 트랙만 · hbin (integer, 선택) 1~ — 수평 비닝 픽셀 수 · single_track_center (integer, 선택) — single_track일 때 중심 행 번호 · single_track_width (integer, 선택) 1~ — single_track일 때 트랙 폭(픽셀) · trigger_mode (string, 선택) ['internal', 'external', 'external_start', 'external_exposure', 'external_fvb_em', 'software'] — 트리거 모드. 생략 시 현재 모드 유지 · shutter (string, 선택) ['auto', 'open', 'close'] — 이 측정의 셔터. 생략 시 현재 설정 유지(아무도 지정한 적 없으면 auto). close = 다크/배경 프레임 | 파라미터 변경 | [추가] shutter: string / enum=auto,open,close / 선택 | O | — | 본문 변경 | O | 모든 설정 인자의 기본값이 구체값(exposure=0.2, power=40 …)에서 None 으로 바뀜. — None = 현재 설정 유지
13 | CCD 설정 | get_ccd_info | CCD 전체 설정·상태를 한 번에 조회. 온도, 냉각 상태, 노출, 취득/읽기 모드, 트리거, 셔터, 이득, 시프트 속도, 픽셀 수 등. 파라미터 변경 전후 확인용. | (없음) | 입력 파라미터 없음 | 변경 없음 | — | — | — | 본문 변경 | —
14 |  | set_ccd_exposure | 노출 시간(초) 설정. 값이 유지되므로 이후 acquire_spectrum이 그대로 쓴다. 한 번 걸고 여러 번 측정할 때 사용(1회성이면 acquire_spectrum 인자로). | exposure_time | · exposure_time (number, 필수) — 노출 시간(초). 예: 0.1, 0.5, 1.0 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | O
15 |  | set_ccd_acquisition_mode | 취득 모드 설정. run_till_abort는 이 툴로만 걸 수 있다(acquire_spectrum은 1D 한 벌을 조립하므로 이 모드에서 측정을 거부한다). 반환값은 요청값이 아니라 장비에 실제로 걸린 횟수다. | mode, num_accumulations, num_kinetics | · mode (string, 필수) ['single', 'accumulate', 'kinetic', 'run_till_abort'] — 취득 모드 · num_accumulations (integer, 선택) — 누적 횟수(accumulate/kinetic). 기본 1 · num_kinetics (integer, 선택) — 획득할 총 프레임 수(kinetic) | 파라미터 변경 | [변경] num_accumulations: integer / 선택 → integer / 1~None / 선택 [변경] num_kinetics: integer / 선택 → integer / 1~None / 선택 | O | — | 본문 변경 | O | num_accumulations·num_kinetics 에 최소값 1 을 명시.
16 |  | set_ccd_trigger_mode | 트리거 모드 설정. internal=소프트웨어 시작, external=외부 TTL, external_start=외부 트리거 후 내부 타이밍, external_exposure=TTL HIGH 동안 노출, software=SendSoftwareTrigger. | mode | · mode (string, 필수) ['internal', 'external', 'external_start', 'external_exposure', 'external_fvb_em', 'software'] — 트리거 모드 | 파라미터 변경 | [변경] mode: string / enum=internal,external,external_start,external_exposure,software / 필수 → string / enum=internal,external,external_start,external_exposure,external_fvb_em,software / 필수 | O | — | 본문 변경 | O
17 |  | set_ccd_read_mode | 읽기 모드 설정. image 모드는 이 툴로만 걸 수 있고, 그 상태로는 acquire_spectrum이 1D를 조립할 수 없어 측정이 거부된다(측정 전 fvb로 복귀). | mode, hbin, single_track_center, single_track_width | · mode (string, 필수) ['fvb', 'single_track', 'image'] — 읽기 모드. fvb=전 행 합산 1D(라만 표준), single_track=특정 행, image=2D 전체 · hbin (integer, 선택) — 수평 비닝 계수 · single_track_center (integer, 선택) — single_track에서 읽을 중심 행(1-based). 첫 사용 시 필수 · single_track_width (integer, 선택) — single_track에서 읽을 행 수 | 파라미터 변경 | [추가] single_track_center: integer / 선택 [추가] single_track_width: integer / 선택 [삭제] center: integer / 선택 [삭제] width: integer / 선택 | O | — | 본문 변경 | O
18 |  | set_ccd_preamp_gain | 프리앰프 이득 인덱스 설정. 인덱스가 클수록 이득이 높아 약한 신호에 유리하지만 잡음도 커진다. 가능한 목록은 get_ccd_info의 preamp_gains_available 참조. | index | · index (integer, 필수) — 이득 인덱스(0부터). 보통 0~2 | 변경 없음 | — | — | — | 본문 변경 | O
21 |  | set_ccd_shift_speeds | 수직(VS)·수평(HS) 픽셀 시프트 속도 설정. 인덱스가 클수록 느리지만 각각 전하전송 잡음·읽기 잡음이 준다. 둘 중 하나만 지정해도 된다. | vs_index, hs_index | · vs_index (integer, 선택) — 수직 시프트 속도 인덱스 · hs_index (integer, 선택) — 수평 시프트 속도 인덱스 | 변경 없음 | — | — | — | 본문 변경 | O
22 |  | set_ccd_temperature | 냉각 목표 온도(°C) 설정. 낮을수록 암전류 잡음이 준다. 도달까지 수 분 걸리며 진행은 get_ccd_info로 확인. | temp | · temp (integer, 필수) — 목표 온도(°C). 예: -40, -60, -80. 일반 범위 -80~20 | 변경 없음 | — | — | — | 본문 변경 | O
23 |  | set_ccd_cooler | 펠티어 냉각기 ON/OFF. 종료 전에는 반드시 꺼야 한다. | on | · on (boolean, 필수) — true = 냉각 ON, false = OFF | 변경 없음 | — | — | — | 본문 변경 | O
24 |  | set_ccd_shutter | 셔터 모드 설정. 다른 CCD 설정과 마찬가지로 이후 측정에도 유지되므로, 다크 프레임을 여러 장 찍을 때 close를 한 번만 걸면 된다. 일반 측정 전에는 auto로 되돌릴 것. | mode | · mode (string, 필수) ['auto', 'open', 'close'] — auto=취득 시 자동 개폐(일반 측정), open=강제 개방, close=강제 차단(다크/배경) | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | O | 한 번 걸면 이후 acquire_spectrum 이 shutter 를 생략해도 유지. 아무도 지정한 적 없을 때만 'auto' 로 열도록(_effective_shutter).
25 |  | set_ccd_image_flip | 2D 이미지 좌우/상하 반전. read_mode='image'에서만 허용 — 1D 모드에서 뒤집으면 세기 배열이 캘리브레이션된 파장축과 조용히 어긋난다(에러가 안 난다). 라만 측정에는 거의 쓸 일이 없다. | hflip, vflip | · hflip (boolean, 필수) — true = 좌우 반전 · vflip (boolean, 필수) — true = 상하 반전 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | O | read_mode='image' 에서만 허용하도록.
26 | 카메라 · 영상 | start_camera_stream | 실시간 스트리밍 시작. 영상 툴(analyze_microscope_image / capture_scene / preview_grid_scan / run_autofocus)이 프레임을 얻으려면 켜져 있어야 한다. 응답의 already_streaming이 true면 남이 쓰던 스트림이므로 끄지 말 것. | (없음) | 입력 파라미터 없음 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 동일 (락만 추가) | O
27 |  | stop_camera_stream | 스트리밍 중지. 내가 켠 경우에만 부를 것 — 사용자가 보던 화면이 꺼지고 모든 영상 툴이 멈춘다. 애매하면 켜 둔다. | (없음) | 입력 파라미터 없음 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 동일 (락만 추가) | O
28 |  | set_camera_exposure | 현미경 카메라(TUCam) 노출 시간(ms) 설정. | ms | · ms (number, 필수) — 노출 시간(ms). 예: 10.0, 50.0, 100.0 | 변경 없음 | — | — | — | 본문 동일 (락만 추가) | O
29 |  | set_camera_auto_exposure | 카메라 자동 노출 활성/비활성. | enabled | · enabled (boolean, 필수) — true = 자동 노출, false = 수동 | 변경 없음 | — | — | — | 본문 동일 (락만 추가) | O
30 |  | analyze_microscope_image | 현미경 화면을 캡처해 모델에게 이미지로 전달한다(시료 위치 확인, 대상 식별, 이물 탐지). 밝기 통계(min/max/mean)와 상대 선명도 점수도 함께 준다. 선명도로 직접 초점을 잡으려 하지 말 것 — run_autofocus는 다른 지표(가이드빔 스팟 면적)를 쓴다. | question | · question (string, 선택) — 이미지에서 확인하고 싶은 것 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | O | 삭제된 capture_camera_frame 의 밝기 통계·선명도(sharpness_score)를 반환에 추가
31 |  | capture_scene | 현재 화면을 파일로 저장하고 그 이미지의 스테이지 좌표 범위(extent)를 함께 계산한다. 이후 run_analysis에서 현미경 사진 위에 피크맵을 겹칠 수 있다. 모델에게 이미지를 돌려주지는 않는다. save_measurement_point가 '이 지점의 이미지'로 참조한다. | (없음) | 입력 파라미터 없음 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | O
32 | 초점 · 격자 스캔 | run_autofocus | 가이드빔 스팟 면적 최소화 기반 힐클라이밍 오토포커스. 레이저 OFF/ON 차분 → Otsu 이진화 → 스팟 픽셀 수를 목적함수로, 적응형 보폭으로 최적 Z를 찾아 복귀한다. Z만 움직이고 가이드빔만 쓰며 끝나면 레이저를 끈다. z_limit_hits가 있으면 초점이 물리적 범위 밖이므로 반복해도 소용없다. | initial_z, step_size, min_step, max_steps | · initial_z (number, 선택) — 탐색 시작 Z(mm). 생략 시 현재 Z 유지 · step_size (number, 선택) — 초기 Z 보폭(mm). 기본 0.030 (30µm) · min_step (number, 선택) — 최소 보폭(mm) — 이하로 줄면 종료. 기본 0.001 (1µm) · max_steps (integer, 선택) — 최대 스텝 수. 기본 100 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | O | 장비 직렬화 락(_serialized) 적용. 본문은 공용 헬퍼(_ccd_ready / _stage_unavailable 등)로 정리.
33 |  | preview_grid_scan | 격자 스캔 미리보기 — 스테이지 이동도 레이저 조사도 하지 않고, 예정 지점을 현재 카메라 화면에 원으로 겹쳐 보여준다. rows = 세로 개수(높이, Y축) / cols = 가로 개수(너비, X축)로 절대 바꿔 쓰지 말 것. 미리보기 후 반드시 턴을 끝내고 사용자 승인을 기다린다. | rows, cols, spacing_mm, center_x, center_y | · rows (integer, 필수) — 세로로 쌓이는 점 개수 = 격자 높이(Y축) · cols (integer, 필수) — 가로로 늘어선 점 개수 = 격자 너비(X축) · spacing_mm (number, 필수) — 인접 점 간격(mm), 0 초과 · center_x (number, 선택) — 격자 중심 X(mm). 생략 시 현재 위치 · center_y (number, 선택) — 격자 중심 Y(mm). 생략 시 현재 위치 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | O | 미리보기가 실제로 그린 중심 좌표 저장
34 |  | run_grid_scan | 격자 스캔 실행 — 각 점에서 이동 → (오토포커스) → 측정 → 자동저장을 내부 루프로 돌고 압축 요약 1개만 반환한다. 사전 사람 승인 필수: 미리보기와 같은 턴에는 실행되지 않는다(코드 인터록). 모든 점에서 레이저를 쏘므로 누적 조사량이 상한을 넘으면 시작 전에 거부한다. | rows, cols, spacing_mm, center_x, center_y, autofocus, exposure, power | · rows (integer, 필수) — 세로 개수(높이, Y축). 승인된 미리보기와 일치해야 함 · cols (integer, 필수) — 가로 개수(너비, X축). 승인된 미리보기와 일치해야 함 · spacing_mm (number, 필수) — 인접 점 간격(mm) · center_x (number, 선택) — 격자 중심 X(mm) · center_y (number, 선택) — 격자 중심 Y(mm) · autofocus (string, 선택) ['each', 'center', 'none'] — each=매 점(정확, 느림) / center=중심 1회 후 그 Z 유지(빠름, 평탄 시료) / none=현재 Z. 기본 each · exposure (number, 선택) — 점당 노출(초). 기본 0.2 · power (number, 선택) — 점당 레이저 파워(%). 기본 40 | 파라미터 변경 | [변경] autofocus: string / enum=each,center,none / 선택 → string / enum=each,center,none / 필수 [변경] exposure: number / 선택 → number / 필수 [변경] power: number / 선택 → number / 필수 | O | — | 본문 변경 | O
35 | 하드웨어 관리 | get_hardware_status | 어느 장비가 연결되어 있고 실제로 응답하는지 보고. 하드웨어 툴이 실패하면 손대기 전에 먼저 부를 것 — 한 대만 죽었는지 여러 대인지에 따라 시도할 가치가 달라진다. 아무것도 만지지 않아 항상 안전하다. | (없음) | 입력 파라미터 없음 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | —
36 |  | reconnect_hardware | 응답 없는 장비를 해제 후 재초기화. 반환 errors를 구분해 읽을 것 — (a) '자원이 아직 잡혀 있음'은 어떤 툴로도 못 푸는 프로세스 수준 락이라 서버 재시작만이 답이고, (b) '재초기화 실패'는 장비 측 문제라 1회 재시도가 타당하다. 루프로 반복 호출하지 말 것. | component | · component (string, 선택) ['stage', 'ccd', 'camera', 'laser', 'all'] — 재연결 대상. 기본 all. ccd는 냉각 재실행으로 수 분간 블로킹될 수 있다 | 변경 없음 | — | — | — | 본문 변경 | — | 컴포넌트별로 락을 잡던 것을 '해제부터 sync_tool_handles 까지' 통째로 쥐도록 바꿨다. 루프가 락을 놓은 뒤 핸들 재주입 전에 틈이 생겨, 그 사이 다른 스레드의 측정이 close() 된 옛 CCD 핸들을 잡을 수 있었다.
37 | 데이터 저장 · 조회 | load_spectrum | 이 시스템이 만든 스펙트럼 CSV 1개를 읽는다(자동저장 측정, save_result 산출물, 배경제거 결과). 세기 배열과 축 열(라만 shift / 파장 / 배경), 저장 메타를 반환. 사용자가 첨부한 파일은 inspect_file로, 여러 측정을 한꺼번에 계산하려면 run_analysis로. | filename | · filename (string, 필수) — 파일명 또는 경로. data/ 상대경로·절대경로 모두 허용 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | — | 본문이 바뀌었다(세부는 코드 참조).
38 |  | save_measurement_point | 이 지점에서 측정한 것을 측정점 기록 1건으로 묶는다 — 직전 acquire_spectrum 결과 + 직전 capture_scene 이미지 + 현재 좌표. 배열을 넘길 필요가 없다(파일은 이미 저장돼 있고 이 툴은 포인터만 모은다). 빠진 항목이 있으면 응답이 알려준다. | point_id, note | · point_id (string, 필수) — 이 지점의 짧은 식별자. 예: 'P001'. 파일명에 쓰인다 · note (string, 선택) — 이 지점에 대한 메모(시료 부위, 관찰 내용) | 신규 추가 | — | — |  | 신규 함수 | — | 구버전에 없던 함수다.
39 |  | list_results | acquire_spectrum이 자동저장한 측정 목록 조회. combine/aggregate/bundle에 넘길 base를 여기서 얻는다. 기본은 현재 세션의 측정만 본다. | date, scope | · date (string, 선택) — 조회 날짜 'YYYY-MM-DD'. 생략 시 오늘 · scope (string, 선택) ['session', 'all'] — session(기본)=이번 세션만 / all=그날 모든 세션 | 설명만 변경 | — | O | — | 신규 함수 | — | 구버전에 없던 함수다.
40 |  | combine_spectra | 저장된 여러 측정 스펙트럼을 격자 이미지 한 장으로 렌더. 각 칸 제목은 저장 시 자동 생성된 제목(좌표·파워·노출)을 그대로 쓴다. 코드 없이 한 번에 끝난다. | date, names, max_cols, scope | · date (string, 선택) — 대상 날짜. 생략 시 오늘 · names (array, 선택) — 합칠 측정 base 목록. 생략 시 그날 전체 · max_cols (integer, 선택) 1~ — 격자 열 수. 기본 4 · scope (string, 선택) ['session', 'all'] — session(기본) / all | 설명만 변경 | — | O | — | 신규 함수 | — | 구버전에 없던 함수다.
41 |  | aggregate_spectra_csv | 여러 측정을 실험당 1행으로 요약한 CSV 생성(날짜·시각·제목·좌표·파워·노출·최대세기·총세기·피크위치). 여러 실험을 한 표로 정리할 때. | date, names, scope | · date (string, 선택) — 대상 날짜. 생략 시 오늘 · names (array, 선택) — 정리할 측정 base 목록 · scope (string, 선택) ['session', 'all'] — session(기본) / all | 설명만 변경 | — | O | — | 신규 함수 | — | 구버전에 없던 함수다.
42 |  | bundle_results | 저장된 측정 파일(png/csv/json)을 zip 하나로 묶고 다운로드 링크 제공. 사용자가 결과 전체를 받고 싶을 때. | date, names, scope | · date (string, 선택) — 대상 날짜. 생략 시 오늘 · names (array, 선택) — 묶을 측정 base 목록 · scope (string, 선택) ['session', 'all'] — session(기본) / all | 변경 없음 | — | — | — | 신규 함수 | — | 구버전에 없던 함수다.
43 |  | list_session_artifacts | 이번 세션에서 내가 만든 산출물 목록(run_analysis의 save_result 스펙트럼, 측정점 기록, 그림)을 저장 순서대로. 각 항목의 path를 load_spectrum에 그대로 넘길 수 있다. | kind | · kind (string, 선택) ['spectra', 'figure', 'measurement'] — 종류 필터. spectra=저장 스펙트럼, figure=그림. 생략 시 전체 | 스키마 외(첨부파일 도구) | — | — | file_tools.py 의 FILE_TOOLS — RAMAN_TOOLS 가 아니다. AILA·CoALA 가 같은 객체를 공유한다. | — | — | raman_tools.py 가 아니라 file_tools.py 에 있다.
44 | 분석 · 배경제거 · 검색 | apply_background_subtraction | IPBSA(반복 다항식 배경 제거)로 형광 배경을 제거한다. 직전 측정(source='last') 또는 저장 파일을 원본으로 쓰고, 결과를 version_label로 남겨 여러 버전을 비교할 수 있다. 일반적인 배경 제거는 run_analysis에 직접 짜지 말고 이 툴을 쓸 것 — 합의된 방법이고 파라미터가 버전 간 비교 가능하다. | poly_order, max_iterations, threshold, source, version_label, save_result | · poly_order (integer, 선택) 2~10 — 다항식 차수(2~10). 기본 5. 높을수록 복잡한 배경을 잡지만 과적합 위험 · max_iterations (integer, 선택) 10~500 — 최대 반복 횟수(10~500). 기본 100 · threshold (number, 선택) 0.001~1.0 — 수렴 기준 — 배경 곡선의 상대 L2 변화(0.001~1.0). 기본 0.001 · source (string, 선택) — 원본. 'last'=직전 측정(기본), 그 외에는 파일 경로 · version_label (string, 선택) — 이 결과에 붙일 버전명. 예: 'v1_poly5'. 기본 'default' · save_result (boolean, 선택) — true면 보정 스펙트럼을 이번 세션 폴더에 CSV로 저장하고 경로를 반환. 기본 false | 파라미터 변경 | [변경] poly_order: integer / 2~10 / 선택 → integer / 2~10 / 필수 | O | — | 본문 변경 | —
45 |  | list_bg_versions | 저장된 배경제거 버전 목록과 파라미터·주요 통계 반환(데이터 배열 제외). 여러 번 돌려 비교할 때. | (없음) | 입력 파라미터 없음 | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | —
46 |  | get_bg_version | 특정 배경제거 버전의 전체 데이터(보정 스펙트럼·배경 곡선·라만 shift 축) 반환. | version_label | · version_label (string, 필수) — 조회할 버전명. 예: 'v1_poly5' | 설명만 변경 | — | O | — | 본문 변경 | —
47 |  | web_search | 외부 웹 검색 후 상위 결과(제목·URL·요약)를 가져온다. 내부 지식·KB로 답할 수 없는 최신/전문 정보(문헌, 권장 파라미터, 방법론)에 사용. 인터넷이 없으면 실패를 반환한다. | query, max_results | · query (string, 필수) — 검색어 · max_results (integer, 선택) 1~10 — 가져올 결과 수(1~10). 기본 5 | 설명만 변경 | — | O | — | 신규 함수 | —
48 |  | run_analysis | 저장된 측정과 첨부 파일에 대해 계산·시각화 파이썬 코드를 안전한 샌드박스에서 실행. spectra / np / plt 가 주입되고, file_ids를 주면 files 도 들어온다. capture_scene을 먼저 불렀다면 microscope_image·image_extent도 주입돼 현미경 사진 위에 피크맵을 겹칠 수 있다. 계산한 스펙트럼은 코드 안에서 save_result(...)로 저장한다 — 배열을 인자로 받는 툴은 없으므로 이것이 유일한 방법이다. 하드웨어 제어·네트워크·임의 파일 접근은 차단된다. | code, date, names, file_ids, title | · code (string, 필수) — 실행할 분석 코드. spectra, np, plt를 바로 사용 · date (string, 선택) — 분석할 측정 날짜. 생략 시 오늘 · names (array, 선택) — 분석할 측정 base 목록 · file_ids (array, 선택) — files 변수로 불러올 첨부 파일 id 목록 · title (string, 선택) — 결과 그림에 붙일 제목 | 설명만 변경 | — | O | — | 신규 함수 | —
49 |  | list_uploaded_files | 사용자가 채팅에 첨부한 데이터 파일 목록(csv/excel/txt)을 조회. file_id·파일명·크기만 주고 내용은 주지 않는다. 첨부 파일 얘기가 나오면 가장 먼저 부를 것. | date | · date (string, 선택) — 업로드 날짜. 생략 시 오늘 | 스키마 외(첨부파일 도구) | — | — | file_tools.py 의 FILE_TOOLS — RAMAN_TOOLS 가 아니다. AILA·CoALA 가 같은 객체를 공유한다. | — | —
50 |  | inspect_file | 첨부 파일 1개의 구조를 조사(행·열 수, 열 이름, 숫자/문자 여부, 숫자열의 min/max/mean, 앞 몇 행, 엑셀이면 시트명). 내용을 해석해 주지는 않으므로 어느 열이 라만 축·세기·좌표인지는 직접 판단한다. 그다음 run_analysis로 전체 데이터를 계산한다. | file_id, sheet, max_rows | · file_id (string, 필수) — list_uploaded_files에서 얻은 file_id · sheet (string, 선택) — 엑셀 전용: 조사할 시트명. 생략 시 첫 시트 · max_rows (integer, 선택) 1~20 — 미리 볼 앞쪽 행 수(1~20). 기본 5 | 스키마 외(첨부파일 도구) | — | — | file_tools.py 의 FILE_TOOLS — RAMAN_TOOLS 가 아니다. AILA·CoALA 가 같은 객체를 공유한다. | — | —

## 구버전 대비 변경
구버전 대비 툴 변경
구버전 gemma4_raman-324eb30a78… (52개, raman_tools.py 2331줄) → 신버전 backend/hw_tools (45개, 3489줄)
① 스키마(선언) 변경
구분 | 개수 | 설명
구버전 툴 수 | 52 | LLM 에 노출되던 스키마 개수
신버전 툴 수 | 45 | 동일 기준
삭제 | 8 | 장비 미지원이거나 다른 툴로 통합
신규 추가 | 1 | save_measurement_point
파라미터 변경 | 8 | 인자 추가·삭제 또는 범위·필수여부 변경
설명만 변경 | 24 | description 문구만 다름
변경 없음 | 12 | 스키마가 완전히 동일
② 구현(함수 본문) 변경 — 신버전 45개 툴 기준
구분 | 개수 | 설명
본문 변경 | 33 | 주석·docstring 을 제외한 코드가 실제로 달라짐
본문 동일 (락만 추가) | 5 | 동작 동일, _serialized 데코레이터만 붙음
신규 함수 | 7 | 구버전에 없던 함수
본문 동일 | 0 | 완전히 동일
③ 삭제된 툴 8개와 사유
툴 이름 | 사유 요약 | 시점 | 근거 (코드 주석)
capture_camera_frame | analyze_microscope_image 로 통합 | 2026-07-30 | 같은 일을 하면서 uint16 프레임을 정규화하지 않아 통계 스케일이 어긋났고, sharpness_score 를 오토포커스 지표로 안내했지만 run_autofocus 는 '스팟 면적'을 써서 무관했다. 통계·선명도는 analyze_microscope_image 반환에 병합.
create_session | save_measurement_point 로 대체 | 2026-07-30 | data/sessions/ 라는 세 번째 세션 체계를 만들었는데 run_store·spectrum_store 와 서로 참조하지 않았다. 스테이지 DLL 의 TangoController.create_session 과 이름도 겹쳤다.
get_mcp_gain_range | MCP 이득 미지원 | 2026-07-30 | SDK 가 GetMCPGainRange 에 DRV_NOT_SUPPORTED(20991) 을 반환한다.
save_point_data | save_measurement_point 로 대체 | 2026-07-30 | spectrum_data=[...] 로 강도 배열을 인자로 받았는데, 관측 축약(_slim)이 길이 32 초과 리스트를 버려 에이전트는 그 배열을 갖고 있지 않다 — 지어내야 호출되는 툴이었다.
save_spectrum | 자동 저장으로 대체 | — | 이미 갖고 있는 강도 배열을 받아 저장하는 툴. 측정 결과는 acquire_spectrum 이 spectrum_store 로 자동 저장하므로 에이전트 툴로 노출할 이유가 없다.
set_ccd_em_gain | EM CCD 아님 | 2026-07-31 | Config.ini 가 [ANDOR_IDUS] 로 명시. em_mode=False 라 항상 'This camera is not an EM CCD.' 만 반환했다.
set_ccd_output_amp | EM CCD 아님 | 2026-07-31 | 일반 CCD 는 출력 앰프가 하나뿐이라 고를 대상이 없다.
set_mcp_gain | MCP 이득 미지원 | 2026-07-30 | SDK 가 SetMCPGain 에 DRV_NOT_SUPPORTED(20991) 을 반환한다 — iStar ICCD 전용 기능.
④ 파라미터가 바뀐 툴
툴 이름 | 변경 내용
acquire_spectrum | [추가] shutter: string / enum=auto,open,close / 선택
apply_background_subtraction | [변경] poly_order: integer / 2~10 / 선택 → integer / 2~10 / 필수
move_stage | [변경] x: number / 필수 → number / 0~75.7431 / 필수 [변경] y: number / 필수 → number / 0~50.4945 / 필수 [변경] z: number / 선택 → number / -1.0~1.0 / 선택
run_grid_scan | [변경] autofocus: string / enum=each,center,none / 선택 → string / enum=each,center,none / 필수 [변경] exposure: number / 선택 → number / 필수 [변경] power: number / 선택 → number / 필수
set_ccd_acquisition_mode | [변경] num_accumulations: integer / 선택 → integer / 1~None / 선택 [변경] num_kinetics: integer / 선택 → integer / 1~None / 선택
set_ccd_read_mode | [추가] single_track_center: integer / 선택 [추가] single_track_width: integer / 선택 [삭제] center: integer / 선택 [삭제] width: integer / 선택
set_ccd_trigger_mode | [변경] mode: string / enum=internal,external,external_start,external_exposure,software / 필수 → string / enum=internal,external,external_start,external_exposure,external_fvb_em,software / 필수
set_laser_power | [변경] percent: number / 0.004~100 / 필수 → number / 필수
⑤ 툴 바깥의 구조 변화 (raman_tools.py 내부)
항목 | 구버전 | 신버전 | 무엇이 달라졌나
장비 직렬화 락 | 없음 | _INSTRUMENT_LOCK + instrument_guard + @_serialized | 24개 툴에 데코레이터로 적용. 두 스레드가 같은 장비를 동시에 만지는 것을 막는다. 락 순서는 instrument_guard → component_lock 고정(역순이면 ABBA 교착).
툴 상태 보관 | 모듈 전역 변수 | 세션별 dict (_sstate / _new_session_state) | last_spectrum·last_scene·bg_versions·grid_gate 를 run_store 의 세션 라벨별로 분리. 벤치처럼 문항마다 세션이 바뀌는 실행에서 이전 문항의 상태가 새 지 않는다.
격자 승인 게이트 | 있음 (geom 만 저장) | 있음 + resolved 중심 좌표 저장 | 승인 후 스테이지가 움직이면 center=None 이 '현재 위치'로 다시 풀려 승인한 곳이 아닌 자리에 쏘던 문제를 고쳤다(_grid_gate_approved_center).
조사량 상한 | 인라인 상수 + 인라인 공식 | backend.safety_limits 단일 출처 | estimate_dose_mj / MAX_DOSE_MJ_PER_GRID 를 import. 예전에는 1000.0 이 세 파일에 각각 박혀 있었다. 에이전트 계층의 턴 누계와 같은 척도를 쓴다.
빔 상태 판정 | power_pct 속성 직접 읽기 | _beam_state 단일 출처 | power_armed(광학계에 실제 적용됐는가)를 도입. 가이드빔 모드에서 남아 있는 설정값을 '적용됨'으로 오판하지 않는다.
공용 사전검증 | 각 툴이 개별 처리 | _ccd_ready / _stage_unavailable / _check_stage_target / _check_ccd_positive / _validate_grid_range | 'CCD 냉각 중' 같은 안내 문구가 툴마다 갈리던 것을 한 곳으로 모았다.
설정 적용 경로 | 툴마다 직접 드라이버 호출 | _apply_laser_power / _apply_acq_mode / _apply_read_mode / _apply_shutter / _apply_trigger_mode | set_* 툴과 acquire_spectrum(...) 인자가 같은 함수를 통과한다 — 두 진입점의 동작이 갈리지 않는다.
설정 인자 기본값 | 구체값 (exposure=0.2, power=40 …) | None = 현재 설정 유지 | acquire_spectrum 이 인자를 생략하면 이전에 set_* 로 걸어 둔 값을 유지한다. 예전에는 생략할 때마다 기본값으로 되돌아갔다.
측정 후 정리 | finally 에서 laser_off 만 | _laser_off_quiet + _restore_guide_beam_quiet | 예외로 빠져나가도 레이저를 끄고 ND 를 가이드빔(차단) 위치로 되돌린다.
함수 총수 / 파일 길이 | 65개 / 2331줄 | 85개 / 3489줄 | 내부 헬퍼 30개 신규, 11개 삭제. 늘어난 분량 대부분이 사전검증·락·세션 상태 분리다.
※ '툴 수정 후' 시트의 set_ccd_em_gain / set_ccd_output_amp 두 행은 신버전 스키마에 없습니다(2026-07-31 삭제). '삭제됨'으로 표시만 하고 행은 지우지 않았습니다.

## 범례
범례 · 데이터 출처
출처 파일 | raman_tool_schemas.py 의 RAMAN_TOOLS 리스트 (LLM에 전달되는 Ollama tool-calling 스키마)
툴 개수 | 총 51개, 15개 카테고리
역할 | 스키마 function.description을 한글로 번역. 숫자·단위·범위·enum 값·코드 식별자(툴/필드/변수명)는 원문 그대로 유지.
파라미터 열 | 스키마 properties의 키 = 실제 호출 인자명을 원문 그대로, 콤마로 나열. 파라미터가 없는 툴은 '(없음)'.
파라미터 설명 열 | 파라미터별로 한 줄: • 이름 (타입, 필수/선택) — 한글 설명. 기본값은 설명문에 '기본값 …'으로 포함. enum/최솟값·최댓값은 '· 값: …' / '· 범위 …'로 자동 부기.
타입 표기 | JSON 스키마 type. 배열은 array<원소타입>.
필수/선택 | 스키마 required 배열 포함 여부. '필수'=required, '선택'=optional.
참고 | combine_spectra/aggregate/run_analysis/bundle_results 등의 date는 생략 시 '오늘'이 기본값이며, web_search 설명의 search_kb, run_analysis 설명의 inspect_file/list_uploaded_files는 스키마 원문에 언급된 관련 툴 이름입니다.